Vízminta nitrátion-tartalmának meghatározása (MSZ 448/12-82 alapján)

Határkoncentráció:	20-40 mg/dm3	Mérési tartomány: 10-200 mg/dm3

A módszer elve:	a nitrátion tömény kénsavban a nátrium-szalicilátot nitrálja, a keletkezett nitro-származék színintenzitása arányos a nitrát koncentrációjával.

Vegyszerek:	cc. kénsav, 5 g/dm3-es nátrium-szalicilát-oldat (hűtőszekrényben tartandó), 30%-os NaOH, kálium-nitrát, ioncserélt víz.

Eszközök:	5 db/csop. kristályosító- v. bepárlócsésze + 1db/fő.

További eszközök:	10 db/csop. 100 cm3-es mérőlombik és +1 db/fő, 1 db büretta, 1 db bemérőedény, bemosótölcsér, kb. 7 vízfürdőhely, spektrofotométer + 2db műanyag küvetta

A mérés menete

- Helyezzük üzembe a vízfürdőket! Szükség szerint töltsük fel ioncserélt vízzel!

- Kálium-nitrátból 500 cm3, 1 mg /cm3 koncentrációjú törzsoldatot készítünk (Számítsa ki, hogy hány gramm sót kell bemérni!). A sót ioncserélt vízzel lombikba mossuk, a lombikot jelre állítjuk, homogenizáljuk.

- Minta: a törzsoldatot bürettába töltve fejenként egy darab felcímkézett 100 cm3-es mérőlombikkal beadunk. A visszakapott lombikot jelre állítjuk és homogenizáljuk, ez lesz a vizsgálandó minta.

- Összehasonlító oldatsorozat: 100 cm3-es mérőlombikokba, bürettából 1,0 – 3,0 – 5,0 – 8,0 és 10,0 cm3-nyi törzsoldatot mérünk. A lombikokat jelre állítjuk és homogenizáljuk. A koncentrációk 10, 30, 50, 80 és 100 mg /dm3-ek lesznek.

- A mintából és az oldatsorozat mindegyikéből 5-5 cm3-t bepárló- vagy kristályosító csészékbe pipettázunk. Bürettából v. pipettából mindegyikhez 2,0 cm3 nátrium-szalicilát oldatot adunk. A csészék tartalmát vízfürdőn szárazra pároljuk (kb. 20-30 perc).

- A bepárlódott maradékokhoz, vegyi fülke alatt, óvatosan 1,0 cm3 cc. kénsavat adunk úgy, hogy az a csészék alját teljesen átnedvesítse. (Gumikesztyű és védőszemüveg használata kötelező!) A kénsavat a fülke alatt található automata adagolóval kell kimérni. Az adagolót a fülkéből kivenni tilos!

- 10 perc várakozás után kb. 10-20 cm3 vízzel hígítunk, a csészék tartalmát maradék nélkül 100 cm3-es mérőlombikokba mossuk. A mérőlombikokba a buktató feltéttel ellátott üvegből, állandó rázogatás mellett, 10 cm3 tömény NaOH-ot öntünk. (Gumikesztyű és védőszemüveg használata kötelező!) A lombikokat jelig töltjük, és alaposan homogenizáljuk, lehűlés után, ha szükséges a jelre állítást megismételjük.

- Az oldatokat 20 perc elteltével 430 nm-en ioncserélt vízzel szemben fotometráljuk.

Beadandó: a szokásos jegyzőkönyvi elemeken kívül a minta nitrátion-koncentrációja mg/dm3-ben, kalibrációs egyenes egyenlete és a kalibrációs diagram.