UV-Mini-1240 kezelése

Kapcsoljuk be a készüléket használat előtt kb. 30 perccel.

A kezelőfelületen látható feliratok és azok jelentése

| F1 F2 F3 F4 | Mindig a kijelzőn a funkcióbillentyű fölötti felirat szerint kell értelmezni. |
| --- | --- |
| RETURN | Visszatérés az előző menühöz. |
| LCD CONT | A kijelző kontrasztját lehet állítani. |
| PRINT | Kinyomtatja a kijelző aktuális tartalmát. |
| GOTO WL | A hullámhossz beállítására szolgál. |
| ENTER | A bevitt adatok érvényesítése. |
| AUTO ZERO | A nulla érték beállítása oldószerre vagy vakoldatra. (0 Abs; 100%T) |
| START/STOP | Mérés indítása vagy leállítása |

Spektrum felvétele

A főmenüben (Mode Menu) a 2-es szám megnyomásával válasszuk a 2. Spectrum opciót.

A megjelenő menüben a megfelelő számok kiválasztásával állítsuk be a szükséges paramétereket.

| 1. | Meas. mode | ABS (abszorbancia) vagy T% (Transzmittancia) választás |
| --- | --- | --- |
| 2. | λ range | Hullámhossztartomány beállítása. Először a felső határt kéri, aztán az alsó hullámhosszt kell megadni. |
| 4. | Scan speed | A spektrum felvételének sebessége állítható be 5 fokozatban. |
| 5. | No. of scan | Mérések száma adható meg (1-99). Ha csak egy anyag spektrumát vesszük fel, akkor állítsuk 1-re. Több anyag esetén megadható a felvételek közötti idő is. |
| 6. | Display mode | Ha több anyag spektrumát vesszük fel, választhatunk Sequential (egymás utáni) vagy Overlay (egymásra író) üzemmód között. Sequential: mindig csak egy spektrum látszik Overlay: látható az összes anyag spektruma |

A beírt értékeket az Enter billentyűvel kell érvényesíteni.

Először vegyük fel a spektrum alapvonalát. Ekkor a küvettába tiszta oldószert vagy vakoldatot kell tenni, majd az F1 gomb (BaseCorr) megnyomásával indítsuk el az alapvonal felvételét.

Tegyünk a küvettába mérendő anyagot, majd a START/STOP gombbal indítsuk el spektrum felvételét.

Spektrum szerkesztése

| F1 | Zoom | Nagyítás. Megadható a koordináták alsó-felső értéke. Ezeket ENTER-gombbal kell érvényesíteni. |
| --- | --- | --- |
| F2 | Peak | Megkeresi a spektrumban a maximumokat (és a minimumokat). Ezeket táblázatba rendezi. A táblázatból az F1 (Graph) gombban térhetünk vissza a spektrumhoz. |
| Kurzor |  | A ((kurzor segítségével végig pásztázhatjuk a spektrumot. A képernyő jobb felső sarkában látható minden hullámhosszhoz az abszorbancia. |

Fotometrálás adott hullámhosszon

A főmenüben (Mode Menu) az 1-es szám megnyomásával válasszuk az 1. Photometric opciót.

F1 gombbal választhatunk, hogy abszorbanciát vagy transzmittanciát szeretnénk mérni.

Hullámhossz beállítása

Nyomjuk meg a GOTO WL gombot, és írjuk be a kívánt hullámhosszt. (Ez vagy benne van az adott mérési leírásban, vagy a spektrumból kell meghatározni.) Az adatot ENTER gombbal kell érvényesíteni. Ekkor a kijelzőn látható lesz a beállított érték.

Alapérték (zéró) beállítása

A küvettába tiszta oldószert vagy vakoldatot kell tenni. Nyomjuk meg az AUTO ZERO gombot.

Fényelnyelés mérése

Töltsük be a küvettába mérendő oldatot. A kijelzőn a fényelnyelés látható a beállítástól függően abszorbancia vagy transzmittancia (ABS/T%) formában.
Nyomjuk meg a START-gombot. Ekkor a mért értékek egy táblázatba rendezve jelennek meg, melyek a DataDisp feliratú, (F3 gomb), majd a PrintOut (F2 gomb) gombbal nyomtathatók.

MENNYISÉGI MÉRÉSEK

A főmenüben (Mode Menu) a 3-as szám megnyomásával válasszuk az 3. Quantitation opciót.

A TÖBBPONTOS KALIBRÁCIÓ VÉGREHAJTÁSA EGY ADOTT HULLÁMHOSSZON

| 1. Meas: 1 λ | Az 1-es gomb megnyomása után lehet kiválasztani, hogy a mérés hány hullámhosszon történjen. Itt kell beállítani a méréshullámhosszát is. |
| --- | --- |
| 2. Method Multi-point | A 2-es gomb megnyomása után a 3-as gombbal lehet kiválasztani, hogy a mérés többpontos kalibrációval történjen. |
|  | Ekkor meg kell adni a standardok számát (max. 10.) az illesztett függvény típusát (1: lineáris, 2. másodfokú görbe, 3: harmadfokú görbe) a függvény origóból induljon-e (YES), vagy sem (NO) | Példa: No. of Std. = 5 Order = 1 0 intercept = NO |
| 3. No. of Meas. : 1 | A párhuzamos mérések száma | 1 |
| 4. Unit : mg/L | A 4-es gomb megnyomásával választhatjuk azt, hogy nincs mértékegység (NO), vagy 8 féle előre definiált mértékegységből lehet választani, de a 0 gombbal magunk is definiálhatunk mértékegységet. |
| 5. Data print : NO | Amennyiben YES-t választunk, minden mérés után az adatok nyomtatásra kerülnek. |

A további munka előtt nullázni kell: A küvettába tiszta oldószert vagy vakoldatot kell tenni. Nyomjuk meg az AUTO ZERO gombot. A jobb felső sarokban a beállított hullámhossz mellett látható a nullázás eredménye.

A kalibrációs paraméterek beállítása után történik a kalibrációs görbe felvétele. A kijelző alján olvasható szöveg:

| Press START key for calibration routine. | Nyomd meg a START gombot a kalibrációs eljárás végrehajtásához. |
| --- | --- |
| Ekkor megjelenik egy táblázat, amelybe be kell írni a standardok koncentrációit. |
| A táblázat alatti szöveg: Input Conc. Value | Írd be a standard oldatok koncentrációit! |
| A táblázat alatti szöveg: Get ABS value by? | Az abszorbancia értékek megadásának módja |
| 1. Key-in | 1. Billentyűzetről (Ekkor egy korábbi mérés adatait adhatjuk meg. Input ABS value) |
| 2. Meas. (Only cell 1) | 2. Az abszorbancia megadása méréssel Set standard, then press START majd tegyük be sorrendben az oldatsorozat tagjait, és a START billentyűvel mérjük meg a fényelnyelést. A mérés adata bekerül a táblázatba. |
| 3. Multi-cell sequantial | 3. Speciális mérőcella alkalmazása |
| A standardok mérése után a funkciós billentyűk feliratai megváltoznak. |
| F1 ClbCurve | Kalibrációs görbe megtekintése F1 StdTable Visszatérés a standardok táblázatához F2 NewCalib Új kalibráció indítása F3 ChgOrder Standardok cseréje (Itt lehet egy pontot törölni is.) F4 Equation Kalibrációs görbe egyenletének megtekintése Ezt a PRINT billentyűvel nyomtathatjuk ki. |
| F2 Chg Std | Standardok cseréje |
| F3 SmplMeas | Minta mérése. A START billentyűvel lehet mérni a mintát. A mért adatok és a számított eredmények táblázatba rendezve jelennek meg, amit a PRINT billentyűvel kinyomtathatunk. |
| F4 StdPrint | Standardok adatainak nyomtatása |