Hangyasav meghatározása gyenge bázissal konduktometriás végpontjelzéssel

Mérőoldat:	TRIS [tris(hidroximetil)-aminometán: NH2C(CH2OH)3 M:121,14 g/mol]
vagy 
N-metil-glükamin (C6H11O5–NH–CH3; M:195,21 g/mol)

c(mérőoldat) = 0,1 mol/dm3

A 0,1 mol/dm3 koncentrációjú mérőoldat készítése pontos beméréssel történik.

Eszközök:	Konduktométer, elektród, mágneses keverő keverőpálcával, büretta, bürettaállvány, bürettafogó, 150–200 cm3-es főzőpohár, 100 cm3-es mérőlombik, 20 cm3-es pipetta

Reakcióegyenlet:

Pipettázzon 20 cm3 mintát a főzőpohárba és tegyen bele egy keverőpálcát. Hígítsa az oldatot annyi ioncserélt vízzel, hogy a víz az elektródot ellepje. Indítsa meg a keverést. Adagolja a mérőoldatot 1 cm3-enként. A mérőoldat minden részlete után várjon 5-10 másodpercet, míg lejátszódik a reakció és a keverés homogenizálja az oldatot. (Az egyenértékpont közelében több idő is kellhet.) Ekkor jegyezze fel az oldat vezetését. A vezetés kismértékű csökkenés után növekedni fog, majd az egyenértékpont elérése után nem (alig) változik. A töréspont után még 6-8 mérési pontot vegyen fel.

Excel táblázatkezelővel szerkessze meg a titrálási görbét, aminek így kell kinézni:

A két egyenes szakaszra illesszen lineáris trendvonalat, majd az egyenesek egyenletéből határozza meg a töréspontot, ami azonos a fogyással. Három párhuzamos mérést végezzen.

A fogyások átlagából számítsa ki a törzsoldatban a hangyasav-tartalmat grammban!